Цифровой мультиметр

MAS830B, MAS830, MAS838

Инструкция по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данный мультиметр разработан в соответствии со стандартом IE-1010 по безопасности измерительного оборудования при перегрузке по напряжению по категории CAT II и уровню загрязнения по категории 2.

Для обеспечения работоспособности при работе с прибором следуйте рекомендациям настоящей инструкции.

Полное соответствие стандартам безопасности может быть обеспечено только при использовании прилагаемых щупов. При необходимости они могут быть заменены на аналогичные.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 [image: image1.png]


  Важная информация по безопасности, см. инструкцию

 [image: image2.png]


  Возможно наличие высокого напряжения
 [image: image3.png]


  Заземление
 [image: image4.png]


  Двойная изоляция

[image: image5.png]


 Предохранитель, может быть заменен аналогичным, с параметрами, указанными в настоящей инструкции.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

· Перед снятием крышки прибора отсоедините щупы от исследуемой схемы.

· Для надежной защиты прибора от короткого замыкания используйте только быстроплавкие предохранители: 200mA/250V.

· Никогда не работайте с прибором со снятой задней крышкой.

· Не используйте абразивы и растворители. Для чистки применяйте мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

· Никогда не превышайте предельно допустимых значений, указанных в технических характеристиках для каждого диапазона измерений.

· Не касайтесь неиспользуемых гнезд прибора, когда он подключен к измеряемой схеме.

· Никогда не измеряйте напряжение, если его потенциал может превысить 600В относительно земли.

· Если порядок измеряемой величины заранее не известен, установите предел измерений на максимальное значение.

· Перед поворотом переключателя диапазонов отсоедините щупы от измеряемой схемы.

· При проведении измерений в телевизорах или импульсных блоках питания всегда помните, что в измеряемых точках могут присутствовать импульсы напряжения большой амплитуды, которые могут вывести из строя мультиметр.

· Будьте всегда осторожны, работая с напряжением свыше 60В по постоянному току или 30В по переменному. При измерениях держите пальцы за защитными кольцами щупов.

· Перед установкой транзистора для проверки убедитесь, что щупы прибора не подключены к электрическим цепям.

· При проведении измерений с помощью щупов убедитесь, что в этот момент в гнезде для проверки транзисторов ничего нет.

· Никогда не проводите измерение сопротивления в схемах, находящихся под напряжением.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Данный прибор представляет собой 31/2-разрядный мультиметр, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов, прозвонки соединений (кроме модели MAS 830B), а также для измерения температуры (модель MAS838).

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ОПИСАНИЕ
( Дисплей

31/2 разряда, 7-сегментный 15мм ЖКИ

( Поворотный переключатель

Используется для выбора функции и предела измерения, а также для включения/выключения прибора.

( Кнопка "HOLD"

При нажатии этой кнопки дисплей "замораживает" показания и на индикаторе появляется значок  [image: image6.png]


, пока кнопку не нажать вторично. 

( Разъем "10А"

Служит для измерения токов до 10А.

( Разъем "COM"

Для установки черного щупа или вилки термопары с черным проводом.

( Разъем "V(mA"

Гнездо для установки красного щупа при измерении напряжения, сопротивления и тока (кроме диапазона 10А), или установки вилки термопары с красным проводом.

[image: image7.png]®®

ﬂ@AD@

COM

y





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указывается на период 1 год с момента калибровки, при температуре 18°С - 28°С и относительной влажности до 80%

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Максимальное напряжение между гнездами и "землей"
	600В по CAT  II категории безопасности

	Плавкий предохранитель
	200мА/250В

	Питание
	Батарея 9В, типа "Крона"

	Дисплей
	ЖКИ, 1999 отсчетов, обновление 2-3 раза в секунду

	Метод измерения
	АЦП с двойным интегрированием

	Индикация перегрузки
	на дисплее цифра "1"

	Индикация полярности
	"-" при отрицательной полярности

	Рабочая температура
	0°С - 40°С

	Температура хранения
	-10°С - 50°С

	Индикация разряда 

батареи
	на дисплее знак  [image: image8.png]




	Размеры
	138мм Х 69мм Х 31мм

	Вес
	около 170гр.


ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

	Диапазон
	Разрешение
	Точность

	200mV
	100(V
	± 0,5% ± 2D *)

	2V
	1mV
	± 0,5% ± 2D

	20V
	10mV
	± 0,5% ± 2D

	200V
	100mV
	± 0,5% ± 2D

	600V
	1V
	± 0,8% ± 2D


*) D - единица младшего разряда

Защита от перегрузки: 250В эфф. для диапазона 200mV и 600В пост./перем. эфф. для всех остальных диапазонов.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

	Диапазон
	Разрешение
	Точность

	2mA
	1(A
	± 1,0% ± 2D

	20mA
	10(A
	± 1,0% ± 2D

	200mA
	100(A
	± 1,5% ± 2D

	10A
	10mA
	± 3,0% ± 2D


Защита от перегрузки: плавкий предохранитель 200mA/250V. (Диапазон 10A не защищен от перегрузки)

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

	Диапазон
	Разрешение
	Точность

	200V
	100mV
	± 1,2% ± 10D

	600V
	1V
	± 1,2% ± 10D


Защита от перегрузки: 600В пост./перем. эфф.

Частота: 40Гц - 400Гц.

Измерение: измерение среднего значения, равного среднеквадратичному значению для синусоидальных сигналов.

ДИОДНЫЙ ТЕСТ И ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ 

(кроме MAS830B)
	Диапазон
	Описание

	  [image: image9.png]



	При сопротивлении проверяемой цепи менее 1,5Ком звучит сигнал зуммера.

	[image: image10.png]



	Показывает прямое падение напряжения на диоде


Защита от перегрузки: 250В пост./перем. эфф.

ТРАНЗИСТОРНЫЙ ТЕСТ (0 - 1000)

	Функция
	Диапазон
	Тестовый ток
	Тест. напряж.

	NPN & PNP
	0 - 1000
	Ibase = 10(A
	Vce = 3V


СОПРОТИВЛЕНИЕ

	Диапазон
	Разрешение
	Точность

	200(
	0,1(
	± 0,8% ± 3D

	2k(
	1(
	± 0,8% ± 2D

	20k(
	10(
	± 0,8% ± 2D

	200k(
	100(
	± 0,8% ± 2D

	2M(
	1k(
	± 1,0% ± 2D


Максимальное напряжение разомкнутой цепи: 3,2В.

Защита от перегрузки: 250В пост./перем. эфф.

ТЕМПЕРАТУРА (MAS838)

	Функция
	Разрешающая способность
	Диапазон измерения
	Точность

	°C
	1°C
	-20°C ( 0°C

0°C ( 400°C

400°C ( 1000°C
	± 10% ± 2D

± 1,0% ± 3D

± 2,0%


ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Соедините красный щуп с гнездом "V.(.mA", а черный щуп с гнездом "COM".

2. Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения постоянного напряжения DCV. Если величина напряжения заранее не известна, установите переключатель пределов в положение максимального напряжения, а затем, переключая на меньшие пределы, добейтесь требуемой точности измерения.

3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме.

4. Прочтите на дисплее показания величины и полярности исследуемого напряжения.
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
1. Соедините красный щуп с гнездом "V.(.mA", а черный щуп с гнездом "COM". (Для измерения тока от 200мА до 10А переставьте красный щуп в гнездо "10A".)

2. Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения постоянного тока DCA.

3. Разомкните исследуемую цепь и подсоедините щупы прибора последовательно со схемой.

4. Прочтите на дисплее показания величины и полярности исследуемого тока.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Соедините красный щуп с гнездом "V.(.mA", а черный щуп с гнездом "COM".

2. Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения переменного напряжения ACV. 

3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме.

4. Прочтите на дисплее показания величины исследуемого напряжения.

ДИОДНЫЙ ТЕСТ

1. Соедините красный щуп с гнездом "V.(.mA", а черный щуп с гнездом "COM" (Полярность красного щупа положительная).

2. Установите поворотный переключатель в положение  [image: image11.png]


.

3. Подключите красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду исследуемого диода. Дисплей покажет приблизительно падение напряжение на диоде при протекании через него прямого тока. При обратном подключении щупов к диоду дисплей покажет  "1".

ТРАНЗИСТОРНЫЙ ТЕСТ

1. Установите поворотный переключатель в положение "hFE".

2. Определите тип проводимости транзистора и расположение выводов коллектора, базы и эмиттера. Установите выводы в соответствующие гнезда hFE прибора.

3. Прочтите на дисплее величину hFE при токе базы 10(A и напряжении коллектор-эмиттер Vce равном 3В.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Соедините красный щуп с гнездом "V.(.mA", а черный щуп с гнездом "COM" (Полярность красного щупа положительная).

2. Поворотным переключателем выберите желаемый предел измерения сопротивления (. 

3. Подсоедините щупы к исследуемому сопротивлению и прочтите показания на дисплее.

4. Если измеряемое сопротивление установлено в схеме, перед проведением измерений выключите питание и разрядите все емкости схемы.

ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ (MAS830, MAS838)

1. Соедините красный щуп с гнездом "V.(.mA", а черный щуп с гнездом "COM".

2. Установите поворотный переключатель в положение    [image: image12.png]


.

3. Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой схемы. Если между точками существует электрический контакт, раздастся звуковой сигнал.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (MAS838)

1. Установите поворотный переключатель в положение °C. Прочитайте на дисплее показания температуры. 

2. Соедините красный щуп термопары с гнездом " V.(.mA", а черный щуп термопары с гнездом "COM".

3. Прочитайте показания температуры для термопары.

[image: image13.png]


 ВНИМАНИЕ:
Во избежание поражения электрическим током выньте термопару из гнезд перед проведением других измерений.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Если на дисплее возник символ " [image: image14.png]


", это указывает, что батарея нуждается в замене.

Предохранитель редко нуждается в замене и перегорает почти всегда в результате ошибки пользователя.

Для замены батареи и предохранителя (200mA/250V) открутите 2 винта на задней крышке прибора. Выньте старый элемент и поставьте новый. Соблюдайте полярность включения батареи.

[image: image15.png]


 ВНИМАНИЕ
Перед тем, как открыть заднюю крышку прибора, убедитесь, что щупы отсоединены от исследуемой схемы. Закройте крышку и закрутите винты перед дальнейшей работой во избежание поражением электрическим током.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

· Инструкция по работе

· Комплект измерительных щупов

· Упаковка

· Батарея 9В

· Термопара "К"-типа

· Холстер (дополнительно)

