UT501B

Руководство по эксплуатации

Измеритель сопротивления изоляции

1. Предисловие

Измеритель сопротивления изоляции UT501B – новейший цифровой инструмент, способный с высокой точностью и надежностью измерять сопротивление изоляции, проводников, напряжение постоянного тока и т. д. Он предназначен для измерения сопротивления изоляционных материалов и цепей электрического оборудования – трансформаторов, кабелей, переключателей, бытовой техники и т. д. Это идеальный инструмент для тестирования и ремонта электрического оборудования.

2. Информация по безопасности

Измеритель разработан в соответствии со стандартом IEC61010. Данное руководство содержит информацию о технике безопасности.

Внимание!

- Перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство.

- Используйте инструмент только в соответствии с руководством. Сохраняйте руководство и в случае необходимости обращайтесь к нему в дальнейшем.

- Несоблюдение правил использования может привести к травмам и повреждению инструмента и тестируемого оборудования.

| Опасно! | Условия или действия, могущие привести к тяжелым травмам или повреждениям |
| --- | --- |
| Предупреждение! | Опасность поражения электрическим током |
| Внимание! | Условия или действия, могущие привести к повреждению инструмента или повлиять на точность измерений |

Опасно!

- Не производите измерения на цепи под напряжением выше 750 В AC.

- Не работайте вблизи от легкогорючих материалов.

- Не работайте на влажной поверхности, с мокрыми руками.

- При измерении не касайтесь оголенной части щупов.

- Когда щупы закорочены и подключены к измерителю, не нажимайте кнопку TEST.

- Во время работы не открывайте батарейный отсек.

- Во время тестирования изоляции не касайтесь тестируемой цепи.

Предупреждение!

- Если измеритель работает неверно, прекратите измерения.

- Соблюдайте крайнюю осторожность при работе под напряжением выше 33 В rms, 46,7 В AC rms или 70 В DC.

- При измерении высокого сопротивления разрядите все конденсаторы тестируемой цепи.

- Не заменяйте батарею, если измеритель влажный.

- Надежно подключайте щупы к выводам измерителя.

- Перед открыванием батарейного отсека отключите измеритель.

Внимание!

- Перед измерением сопротивления отключите цепь от источника питания и разрядите все конденсаторы.

- Неисправные щупы или адаптер заменяйте на щупы или адаптер той же модели или с идентичными характеристиками.

- Не используйте измеритель, если индикатор показывает низкий заряд батареи. Если измеритель не планируется использовать долгое время, извлеките из него батарею.

- Не проводите измерения в условиях высокой температуры и влажности, поблизости от горючих, взрывоопасных веществ, источников сильного магнитного поля.

- Протирайте измеритель мягкой тканью с чистящим средством. Не используйте для очистки абразивы и растворители.

3. Стандартные символы электрооборудования

|  | Опасность поражения электричеством |
| --- | --- |
|  | Двойная или усиленная изоляция |
|  | Переменный ток |
|  | Заземление |

4. Технические характеристики

Погрешность: ±(a% показаний + b цифр)

Условия эксплуатации: Температура 23±5 ⁰С

Влажность воздуха 45…75%

Измерение сопротивления изоляции

| Номин. напряжение | 250 В | 500 В | 1000 В |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений | 0,00 МОм – 5,5 ГОм | 0,00 МОм – 5,5 ГОм | 0,00 МОм – 5,5 ГОм |
| Холостое напряжение | DC 250 В ±10% | DC 500 В ±10% | DC 1000 В ±10% |
| Номинальный ток | До 250 кОм 1,00 мА – 1,10 мА | До 500 кОм 1,00 мА – 1,10 мА | До 1 МОм 1,00 мА – 1,10 мА |
| Ток закороченных щупов | ≈2 мА |  |  |
| Диапазон точности | 0,00 МОм – 99,9 МОм: ±(3% + 5) |  |  |
|  | 100 МОм – 5,5 ГОм: ±(5% + 5) |  |  |

Измерение индекса поляризации (ИП) / коэффициента абсорбции (КА)

| Измерение ИП | Сопротивление изоляции 10 мин. / сопротивление изоляции 1 мин. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение ИП | ≥4 | 4 – 2 |  | 2,0 – 1,0 |  | ≤1,0 |
| Критерий | Лучший | Хорошо |  | Предупреждение |  | Плохо |
| Измерение КА | Сопротивление изоляции 1 мин. / сопротивление изоляции 30 с |  |  |  |  |  |
| Измерение КА | Сопротивление изоляции 1 мин. / сопротивление изоляции 15 с |  |  |  |  |  |
| Значение КА | ≥1,4 |  | 1,25 – 1,0 |  | ≤1,0 |  |
| Критерий | Лучший |  | Хорошо |  | Плохо |  |

Измерение низкого сопротивления (прозвон)

| Напряжение разомкнутой цепи | ≈5,0 В |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | 0,00 – 200 Ом |
| Разрешение | 0,01 Ом |
| Погрешность | ±(2% + 5) |

Измерение напряжения

|  | Напряжение переменного тока |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | 30-750 В (50/60 Гц) |
| Разрешение | 1 В |
| Погрешность | ±(2% + 3) |

- Дисплей: LCD; макс. показания: 1999.

- Индикатор низкого заряда батареи ().

- Индикатор перегрузки при измерении сопротивления изоляции: «>5.5GΩ».

- Автоматическое определение диапазона.

- Индикация функции и единицы измерений.

- Автоматическое размыкание цепи.

- Подсветка для работы при недостаточной освещенности.

- Красный предупреждающий сигнал.

- Условия работы: 0…40⁰С, влажность <85%.

- Условия хранения: -20…60⁰С, влажность <90%, высота <2000 м.

- Размеры: 150х100х71 мм

- Потребляемый ток: ≈200 мА (при макс. 2500 В на выходе), ≈10 мА в нормальных условиях.

- Комплектация: измерительные щупы, щелочная батарея 1,5 В (АА) – 6 шт., руководство по эксплуатации, чехол.

Вес: 0,7 кг (с батареей)

Питание: щелочная батарея 1,5 В (АА) 6 шт.

Соответствие стандартам: перенапряжение Cat. III (600 В), загрязнение Degree 2 (EC61010).

5. Устройство измерителя (лицевая панель)

1 (EARTH): Ввод измерения сопротивления изоляции

2 (G): Отрицательный щуп или ввод измерения напряжения

3 (V): Положительный щуп или ввод измерения напряжения

4 (LINE): Вывод высокого напряжения для измерения сопротивления изоляции

5: LCD-дисплей

6: Кнопка подсветки

7: Кнопка переключения измерения ИП/КА

8. Кнопка измерений

9. Поворотный переключатель

Лицевая панель

LCD-дисплей

6. Кнопки и поворотный переключатель

1. Кнопка PI/DAR: измерение ИП/КА

2. Кнопка ZERO/LIGHT:  вкл/выкл подсветки, сброс показаний на ноль при измерении низкого сопротивления

3. Кнопка TEST: начало/остановка измерения сопротивления изоляции и прозвона

4. Переключатель в положении ACV: измерение напряжения AC.

в положении CONTINUITY: прозвон

в положении 250V/500V/1000V: выбор напряжения для измерения сопротивления изоляции

7. Подготовка к измерениям

Если после включения измерителя в верхнем левом углу дисплея появляется индикатор низкого заряда батареи (), замените батарею.

8. Измерение напряжения переменного тока (Рис. 1)

Рис. 1

1. Поверните переключатель  в положение ACV.

2. Подключите красный щуп к разъему «V», черный щуп к разъему «G».

Внимание!

- Не замеряйте напряжение выше 750 В rms. Измеритель может показывать более высокие значения, но они могут повредить инструмент.

- Соблюдайте крайнюю осторожность при измерении высоких напряжений.

- По окончании измерений отключите щупы от тестируемой цепи и от измерителя.

- Не производите измерения с открытым батарейным отсеком.

9. Измерение низкого сопротивления (прозвон) (Рис. 2)

Рис. 2

Схема подключения:

1. Перед измерением сопротивления изоляции отключите цепь от источников питания и разрядите все конденсаторы.

2. Подключите красный щуп к разъему EARTH, черный щуп к разъему G.

3. Подключите щупы или зажимы типа «крокодил» к тестируемой цепи.

После подключения поверните переключатель в положение CONTINUITY, нажмите кнопку TEST.

10. Измерение сопротивления изоляции (Рис. 3)

Внимание!

Перед измерением убедитесь, что цепь отключена от питания, и разрядите все конденсаторы!

Рис. 3

Для проверки точности показаний измеритель UT501B оснащен резистором 10 МОм. Резистор обеспечивает точность 1% при самодиагностике (см. Рис. 4).

Рис. 4

Порядок измерений:  подключите согласно Рис. 4, установите переключатель в любой режим измерения изоляции, нажмите TEST. Дисплей покажет сопротивление 10 МОм.

Внимание!

Не закорачивайте щупы при высоком напряжении на выходе.

- Переключателем выберите напряжение 250/500/1000 В.

1) Перед измерением сопротивления изоляции отключите цепь от питания и разрядите все конденсаторы.

2) Подключите красный щуп к разъему LINE, черный щуп к разъему EARTH.

Непрерывные измерения:

После выбора напряжения переключателем нажмите TEST. Начнется непрерывное измерение. На вывод будет подаваться напряжение, кнопка TEST будет светиться. По окончании измерений снова нажмите TEST.

Внимание!

- Перед измерением убедитесь, что цепь отключена от питания, и разрядите все конденсаторы!

- По окончании измерений не касайтесь цепи. Остаточный заряд может вызвать поражение током.

- Не производите измерения с открытым батарейным отсеком.

Измерение индекса поляризации (ИП):

В режиме измерения изоляции нажмите PI/DAR, чтобы выбрать измерение ИП, дисплей покажет время 1 (1 мин) и время 2 (10 мин). Нажмите TEST, чтобы начать измерение ИП.

Измерение коэффициента абсорбции (КА):

В режиме измерения изоляции дважды нажмите PI/DAR, чтобы выбрать измерение КА, дисплей покажет время 1 (30 с) и время 2 (1 мин). Нажмите TEST, чтобы начать измерение ИП. Затем нажмите TEST трижды, чтобы выбрать другой КА, дисплей покажет время 1 (15 с) и время 2 (1 мин). Нажмите TEST, чтобы начать измерение другого КА.

Замена батарей (Рис. 5)

Опасно!

Во избежание поражения током перед заменой батарей отключите щупы от измерителя.

Рис. 5

Внимание!

- Не устанавливайте вместе новые и старые батареи.

- Соблюдайте полярность при установке батарей.

Опасно!

- Не производите измерения с открытым батарейным отсеком.

- Если появился индикатор низкого заряда батареи (), замените батарею.

1) Отключите питание (переключатель в положение OFF), отключите щупы.

2) Открутите винт, снимите крышку батарейного отсека, замените батареи.

12. Уход

- Протирайте измеритель мягкой тканью или губкой, смоченной чистой водой.

- Не погружайте измеритель в воду.

- Влажный измеритель просушите перед хранением.

- Ремонт и калибровка измерителя должны производиться квалифицированными специалистами.