М830В, M830, М832, М838
Этот инструмент - один из серии карманных 3,5 -разрядных цифровых мультиметров для измерения постоянного, переменного напряжения, постоянного тока, сопротивлений, проверки диодов и транзисторов. Мультиметр снабжен защитой от перегрузки на всех пределах измерений и индикацией разряда батареи. Это идеальный инструмент для использования в лабораториях, цехах, для хобби и для работы дома.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
1. Переключатель функций и диапазонов. Этот переключатель используется как для выбора функций и желаемого предела измерений так и для выключения прибора. Для продления срока службы батареи переключатель должен быть в положении “OFF” когда прибор не используется.

2. Дисплей. 3,5-разрядный 7-сегментный ЖКИ высотой 0.5 дюйма.

3. Разъем “COMMON” (общий). Разъем для черного (отрицательного) провода-щупа.

4. Разъем “V,(,mA”. Разъем для красного (положительного) провода-щупа для измерения всех напряжений, сопротивлений и токов (кроме 10 А).

5. Разъем “10А”. Разъем для красного (положительного) провода-щупа для измерения токов в диапазоне до 10А.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность гарантируется на срок не менее 1 года при температуре 23+5(С и относительной влажности не более 75%.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

	ДИАПАЗОН
	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
	 ТОЧНОСТЬ 

при 18-28(С

	200 мВ
	100 мкВ
	( 0.25% ( 2D *)

	2 В

20 В

200 В

1000 В
	1 мВ

10 мВ
0.1В

1 В
	( 0.5% ( 2D


*) D - единица младшего разряда

Защита от перегрузок: 200 В эфф. для диапазона 200 мВ и 1000 В или 750 В эфф. для других пределов.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

	ДИАПАЗОН
	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
	 ТОЧНОСТЬ 

при 18-28(С

	200 В
	0.1 В
	( 1.2% ( 10D

	750 В
	1 В
	( 1.2% ( 10D


Защита от перегрузок: 1000 В или 750 В эфф. для всех диапазонов.

Измерение: измерение среднеквадратичного значения переменного напряжения синусоидальной формы.

Диапазон рабочих частот: 45 - 450 Гц.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

	ДИАПАЗОН
	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
	 ТОЧНОСТЬ 

при 18 ( 28(С

	200 мкА

2000 мкА

20 мА
	100 нА

1 мкА

10 мкА
	( 1.0% ( 2D

	200 мА


	100 мкА
	( 1.2% ( 2D

	10 А


	10 мА
	( 2.0% ( 2D


Защита от перегрузки: предохранитель  200 мА/250 В.

Падение напряжения при измерении: 200 мВ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

	ДИАПАЗОН
	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
	 ТОЧНОСТЬ
 18(С ( 28(С

	200 (
2 К(
20 К(
200 К(
	0.1 (
1(
10 (
100 (
	( 0.8% ( 2D

	2000 К(
	1 К(
	( 1.0% ( 2D


Напряжение холостого хода: приблизительно 2.8 В.

 ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ ( M830, M832, M838 )

	ДИАПАЗОН
	ОПИСАНИЕ

	[image: image1.png]



	Звуковой сигнал при сопротивл. менее 1К(


Защита от перегрузки: 220 В эфф. перем. тока в течение 15 сек. максимум.

ТЕМПЕРАТУРА ( M838, ПРОБНИК К-ТИПА )

	ДИАПАЗОН
	РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
	 ТОЧНОСТЬ (1год)

при 18(С ( 28(С

	-20(С...

+1370(С
	1(С
	( 3(( 2D (до 150(С)

(3% (свыше 150(С)


Защита от перегрузки: 220 В эфф. перем. тока.

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Для того чтобы избежать электрического шока или повреждения инструмента не измеряйте напряжений, потенциал которых может превышать 500 В относительно потенциала земли.

2. Перед использованием инструмента проверьте провода, щупы и пробник на разрыв и нарушение изоляции.


ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Подключите красный щуп к входу “V,(,mA”, а черный к “COM”.

2. Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел DC V, если измеряемое напряжение заранее неизвестно установите переключатель на наибольший предел, а затем уменьшайте до тех пор, пока не получите необходимую точность измерений.

3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.

4. Включите питание исследуемой схемы или устройства, на дисплее возникнут полярность и величина измеряемого напряжения.


ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1. Подключите красный щуп к входу “V,(,mA”, а черный к “COM”.

2. Установите переключатель пределов измерений на требуемый предел АC V.

3. Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.

4. Считайте показания на дисплее.


ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1. Красный щуп на вход  “V,(,mA”, а черный на вход “COM”. (Для измерений в диапазоне между 200 mA и 10 A красный щуп подсоединить к входу “10 A”.)

2. Переключатель пределов установить на требуемый предел DC A.

3. Разомкнуть измеряемую схему и подсоединить щупы прибора ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, в которой измеряется ток.

4. Считайте показания на дисплее.




ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

1. Красный щуп на вход  “V,(,mA”, а черный на вход “COM”.

2. Переключатель пределов установить на требуемый предел измерения (.

3. Если измеряемое сопротивление находится в схеме, то перед измерениями выключите питание схемы и разрядите все конденсаторы.

4. Считайте показания на дисплее.


ДИОДНЫЙ ТЕСТ

1. Красный щуп на вход  “V,(,mA”, а черный на вход “COM”.

2. Переключатель пределов установить в положение [image: image2.png]


.

3. Подсоединить красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду исследуемого диода.

4. На дисплее появится значение величины прямого падения напряжения на диоде в mV. Если диод включен наоборот то на дисплее будет “1”.


ИЗМЕРЕНИЕ hFE ТРАНЗИСТОРОВ.

1. Установить переключатель функций в положение hFE.

2. Определите тип проводимости транзистора ( PNP или NPN ) и его цоколевку. Установите выводы транзистора в соответствующие гнезда hFE-разьема на передней панели.

3. Прибор покажет приблизительное значение hFE транзистора при токе базы 10 мкА и напряжении коллектор-эмиттер равном 2,8 В.


ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  ( M838 )

1. Установить переключатель функций в положение TEMP,  на  дисплее появится значение комнатной температуры со значком (С.

2. Подключите термопару К-типа к входам “V,(,mA” и “COM”.

3. Плотно прижмите термопару к измеряемому объекту.

4. Прочитайте величину температуры объекта в (С.


ЗВУКОВАЯ  ПРОЗВОНКА ( M832, M838 )

1. Красный щуп на вход  “V,(,mA”, а черный на вход “COM”.

2. Переключатель диапазонов в положение [image: image3.png]


.

3. Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой схемы. Если сопротивление между точками меньше 1 КОм то раздастся звуковой сигнал.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА  
[image: image4.png]


 ( M832)

1.  Установить переключатель функций в положение
[image: image5.png]


.

2. Между гнездами “V,(,mA” и “COM” появится сигнал частотой 50 Гц. Выходное напряжение равно приблизительно 5 В и содержит компоненту постоянного напряжения, так что следует использовать разделительную емкость.


ЗАМЕНА  БАТАРЕИ  И  ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранитель редко нуждается в замене и выгорает почти всегда в результате ошибки оператора.

Если на дисплее появляется знак “ВАТ” то это говорит о том, что следует заменить батарею.

Для замены батареи и предохранителя (200 мА 250 В) выкрутите два винта на задней крышке и откройте ее. Замените батарею или предохранитель  на новые, аналогичные по типу, соблюдая полярность при замене батареи.

Перед заменой батареи выключите мультиметр и отсоедините щупы от измеряемых цепей.

Выкрутите винт на задней крышке и откройте ее. Замените батарею.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем, как открыть заднюю крышку, убедитесь, что щупы отсоединены от измеряемых цепей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

· Инструкция

· Комплект щупов

· Упаковка

· Термопара К-типа ( для М838 ),( диапазон -20 ( 300*С)

· Батарея 9 вольт

_1034933373

