ЦИФРОВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ

DSL-8230

Предназначен для определения прямой и обратной последовательности чередования фаз в трехфазной сети переменного тока 110 -480V

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ И ФАЗ.

Определение наличия напряжения в каждом из фазных проводов.

Определение последовательности чередования фаз.

Проверка правильности направления вращения электродвигателя перед его подключением.

Бесконтактное определение вращение двигателя у которых не виден шпиндель

## Сделано в России.

# Внимание!

Прежде чем пользоваться прибором, ознакомьтесь с его устройством, внимательно изучите правила обращения и порядок работы.

- Технические данные.

Напряжение сети.			.-110 - 480 В.

Время измерения: 200 В	60 мин.

480 В		4 мин.

Рабочая частота......	 40-70 Гц.

Стойкость изоляции	-2000 В в течение 1 мин.

между прибором и одной из фаз при 50\60 Гц.

Сопротивление изоляции	100 МОм.

между прибором и одной из фаз

Тип индикатора	Светодиодный

Звуковой

Степень защиты от влаги	исполнение

брызгозашишенное.

Температура окр. среды		+5С...+40С.

Длина соединительных проводов (не менее)0,4м.

Габаритные размеры (мм) 		90x65x35.

Масса (не более)		200 г.

- Комплект поставки.

Прибор	1.

Инструкция	1.

Упаковочный пакет	1.

## 3. Внимание!!!

Максимальное рабочее переменное действующее напряжение 480 В. Применение прибора при более высоком напряжении может вывести его из строя и стать причиной травм или смерти.

Никогда не пользуйтесь прибором мокрыми руками или при попадании влаги на его корпус.

Перед подключением прибора, обесточьте участок сети на котором будет производиться коммутация, и включите вновь только после подключения прибора.

При подключении прибора к сети под напряжением, используйте диэлектрические перчатки, диэлектрические боты и специальный костюм.

## 4. Порядок работы.

Подключите прибор к трехфазной сети. «Прямой» порядок фаз (А-В-С). Горят все три желтых светодиода контроля наличия фаз. Горит зеленый светодиод. Звучит прерывистый звуковой сигнал.

«Обратный» порядок фаз (А-С-В).

Горят все три желтых светодиода. Горит красный светодиод. Непрерывный звуковой сигнал.

Отсутствие одной из фаз.

Не горит желтый светодиод, соответствующий	|

отсутствующей фазе. Непрерывный звуковой

Внимание! Непрерывное использование в течение длительного периода времени может быть опасно. Не превышайте времени непрерывного измерения, указанного в инструкции в главе «Технические данные ».

## 5. Правила хранения.

Прибор необходимо оберегать от влаги, пыли и механических повреждений. После перевозки в зимних условиях, дайте прибору прогреться до комнатной температуры в течении 3 часов.

## 6. Гарантийные обязательства.

При правильной эксплуатации (в соответствии с данным руководством) предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 6 месяцев со дня приобретения его в торгующей организации.

Гарантия на товар теряет силу если:

- Нарушена целостность пломб.	*

- Изделие имеет внешние механические повреждения.

- Изделие имеет повреждения, возникшие в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т. п.

- Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил электропитания

Обязательным условием гарантии является наличие кассового чека торгующей организации.

Дата продажи .

Печать и подпись продавца .